# 货物需求一览表

说明：

1、投标应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任，已骗取中标的取消中标资格，对招标人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

2、本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

4、中标人在签订合同时需提供制造商授权和售后服务承诺书原件。

注：报价应为人民币含税价，本包为整体投标、整体中标，不允许漏项或拆分。报价需包含设备采购、运输、保险、管理费、税费、安装调试费、出差费等项目实施过程中所需要的的一切费用。产品交货时如发现虚假应标，投标人将无条件按产品需求参数更换设备。

便携式火焰离子化检测仪技术参数

一、系统描述

1、应用范围

广泛应用于固定污染源烟气排放监测、环境空气监测、喷涂行业排放监测、汽车尾气排放监测、与现场CEMS仪器进行参比分析以及实验室检测分析。

2、系统组成

◆由取样单元（取样探杆、取样探头、伴热管线）、色谱分析仪主机、零气气源、氢气气源、数据处理系统（工作站、数据处理软件）组成，系统组成主要部件必须为同一品牌。

3、使用环境

环境温度:0～50℃

相对湿度:＜90%RH

大气压力:86～106Kbar

电源:AC220V±10%,50±0.5Hz,1500VA

4、测量方法

◆烟气采样方法：完全抽取法（环境空气内置取样泵，流速10mL/min；固定污染源取样单元，流速1L/min。）

测量方法：气相色谱法（FID）

二、标准与规范

HJ1012-2018	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法

HJ 604-2017 	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

JJG 700-2016 	气相色谱仪检定规程

JB/T9329-1999	仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

三、系统特点

◆1、既可以分析环境空气中NMHC和苯系物，也可以分析烟道气中NMHC和苯系物。

◆2、采用零气气源（具备除烃装置并带有驱动气输出口）和氢气气源。体积小、集成度高、允许超过24小时长时间连续工作；便携式设计，可车载和手提，无需高压气瓶操作，使用安全，非常适合各种复杂工况现场分析。

◆3、检测周期甲烷、总烃、非甲烷总烃≤2min、苯系物≤10min，分析速度快，节省分析时间，本技术参数需作为验收参数，投标时提供软件截图证明材料。

4、连续采样，自动数据分析，自动存储谱图和分析结果。

◆5、平板笔记本二合一电脑，通过一个USB接口完成上位机数据采集和控制，实时显示仪器状态、色谱图和分析结果，并可以和仪器分开使用。

6、出厂内置标准分析方法，无需用户自行建立分析方法，操作简单，非专业技术人员即可操作。

7、耗材少，维护费用低。

8、抗震性能好，可车载使用。

◆9、仪器环境适应性好，符合高低温环境、电磁兼容（EMC）等要求；仪器防护等级高，满足防尘、防水等级ASTMIP67 （IP防水防尘防护等级）。

◆10、专用色谱工作站，具备直观显示工作流程状态、仪器工作参数等，能控制进样、分析及结果输出，具有自动记录存储、故障自诊断、数据处理、数据通讯、报告打印、历史数据谱图及结果查询等功能。

◆11、仪器参数均采用自动控制，操作人员可通过设置自动切阀的时间、各控制点的温度及气体控制的流量等参数自行建立分析方法，分析方法可以保存和导入。其中载气及氢气等电子流量控制的精度为0.1mL/min，本技术参数需作为验收参数，投标时提供软件截图证明材料。

◆12、友好的人机互动，可连接手机APP，实现远程远程控制仪器，查询结果等操作，本技术参数需作为验收参数，投标时提供软件截图证明材料。

13、测量精度高、稳定性能好、校准及分析操作简单方便。

◆14、具有较好的便携式及移动性，仪器总质量（含采样及预处理设备）不超过30kg。

四、主要技术参数

1、取样单元

1.1技术参数

便携式采样枪（采样探头），体积小巧、携带方便。采样管线为一根完整的线包，伴热温度可以根据工况调节。

采样探头：

取样探杆长度：1米/根，其他长度可定制

一级过滤精度：5.0μm

二级过滤精度：1.0μm

加热管线：

配2米加热管线，可根据要求调整长度

控温温度：(常温～150)℃

控温精度：±0.1℃

供电电源：24V

1.2性能特点

采用可高低设定温度监测的外部电加热采样设备，设计规格可以满足过程气体烟尘浓度为20g/m3，温度为400℃，运行压力为2bar的气体连续采样。

使用加热自动调节单元，最高可加热至180℃，避免冷凝、SO2溶解带来的腐蚀和测量误差问题。

采用5μ气孔的陶瓷过滤器元件，最大限度地克服堵塞问题，降低维护工作量。

采样管线采用无需更换的Teflon（聚四氟乙烯）管簇，温度控制设计，精确保证伴热温度。

2、分析单元

2.1、技术参数

测量对象：非甲烷总烃（NMHC）；苯、甲苯、二甲苯（BTX）

量程：（0～20/200/12000）μmol/mol（以碳计）（其他量程可定制）

检出限：＜0.13μmol/mol（0.7mg/m3，以碳计）；＜0.1μmol/mol（BTX，苯）

◆气相色谱仪计量性能要求FID检测器检出限：≤1.3μmol/mol（0.7mg/m3，以碳计），需提供计量院出具的评价报告，以实际报告结果为准

重复性：RSD≤2%（甲烷）

线性误差：不超过±2%满量程（甲烷）

示值误差：≤±5%

加标回收率应在 80%～120%之间。

氧对非甲烷总烃测量的影响：不超过±5.0%满量程

◆分析周期：甲烷、总烃、非甲烷总烃≤2min，苯系物≤10min，本技术参数需作为验收参数，投标时提供软件截图证明材料。

量程漂移：≤±5%FS

- 零气气源

3.1、主要技术参数

输出空气相对碳氢浓度（如甲烷）：< 0.1×10-6(ppm)

最大输入空气相对碳氢浓度（如甲烷）：	< 100×10-6(ppm)

最大输入空气压力：0.4 MPa

最大输出零级空气流量：500 ml/min

最大（瞬时）空气输出流量：5 L/min

供电电源：（220±22）VAC （50~60）Hz

消耗功率：150 W

工作温度：（出厂设定为450℃）	（430~480）℃

使用环境温度：（0~40）℃

使用环境湿度：≤ 85%

- 氢气气源

4.1、主要技术参数

氢气纯度：99.999%

氢气流量：（0～100）ml/min

输出压力：4 kg/cm2（约0.4 MPa）

压力稳定性：0.001 MPa

供电电源：（220±22）VAC （50±1）Hz

消耗功率：50 W

环境温度：（1～40）℃

相对湿度：≤85%

◆五、主体设备配置

1、取样探头含采样管线1个

2、便携式高温预处理	1台

3、便携式VOCs分析仪主机1台

4、数据处理系统(含工作站) 1套

5、零气气源1套或便携式气源（可连续工作24h以上）

6、氢气气源1套或便携式气源（可连续工作24h以上）

6、金属氢化物储氢瓶1瓶

7、打印机1台

8、标准气（含减压阀）2瓶

9、设备维护包1套

10、包含设备5年使用耗材。

六、售后服务

7.1、仪器验收

仪器到货后，按照标书和合同的要求验收仪器。验收合格签字后，仪器进入保修期。保修期为验收合格后1年以上。在保修期间，供货方对产品质量实行三包，并免费提供零件及服务。

7.2、仪器维修

仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年以上。在保修期内，供货方提供免费上门维修和技术支持的服务；在保修期外，为仪器提供终身有偿维修服务，并保证24小时内对用户的维修信息作出反应，72小时内到达现场。

7.3、技术培训

仪器交付验收后，供货方到现场提供技术培训。培训内容包括仪器基本操作使用方法及使用中的注意事项。

7.4、售后服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，维修人员在接到通知后24小时内响应，72小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。