全自动生化分析仪技术参数

1.处理能力：常规处理能力≥400测试/小时，可同时分析项目数≥36项（进口产品必需提供进口报关单及进口产品注册证、检测报告）。

2.操作系统：全中文操作系统。

3.基本功能要求：具有全反应过程检测功能及反应曲线测试、探针防撞和防震保护功能、异常标本自动复检功能，能连接中文计算机，可直接出中文报告。

4.仪器规格：仪器占地面积不超过1.5平方米。

5.试剂系统：全开放试剂系统，试剂位≥76个，双试剂加样针。

6.每测试最低反应液量≤120μl。

7.样品位：≥55个。

8.可检测样品类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等。

9.反应时间：3-10分钟任选。

10.加样装置：样品加样精度0.1μl步进。

11.反应温度：水浴恒温，反应温度37±0.1℃。

12.反应杯：UV或玻璃比色杯，具有自动清洗功能。

13.搅拌装置：自动清洗式搅拌器，无交叉污染。

14.试剂冷藏方式：压缩机制冷。

15.急诊功能：随时加入，优先检验。

16.前稀释功能：同时具有样品和校准品的前稀释功能。

17.分光系统：屏蔽杂色光设计，吸光度范围0-3.0；波长范围340-800nm，波长数≥12个。

19.分析方法：不低于7种方法。

20.辅助存储系统：带存储卡。

21.具有自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再捡，校准追踪，前带检测，数据存储。

23.设备所提供试剂瓶规格外，还可选用的试剂瓶规格≥2种。

24.生化检测系统室内质评系统、室间质控系统：提供配套试剂厂家自主研发的室内质评系统、室间质控系统，并提供后期软件升级配套服务。

25.随机配置品牌电脑、激光打印机、全中文操作工作站1套；配出水量≥20升/小时纯水机1台； 2小时不间断电源1台。

26.售后服务：整机保修一年；省内有常驻服务站及售后工程师。工程师接维修通知后6小时内能到达。

27.投标文件需附含有产品参数等内容的产品宣传彩页，提供医疗器械注册证、厂家检测报告或有资质第三方检测机构的检测报告等证明文件。